| Lista de Verificación de Requisitos Técnicos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO 17025:2005 para la vigilancia y ampliación de la Acreditación | N° de Referencia: |
| --- | --- |

Consideraciones para la realización de visitas de vigilancia y ampliación:

- Estos son los requisitos mínimos que deben ser revisados en las visitas de vigilancia y ampliación, sin embargo el grupo evaluador no está limitado a revisar otros requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO/IEC 17025:2005 que considere convenientes durante el desarrollo de la evaluación.

- Al realizar la evaluación de los requisitos de la norma el grupo evaluador debe aplicar también el documento “Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” MP-FE005 vigente (de aquí en adelante abreviados como CA 17025) así como los demás criterios de evaluación y políticas establecidas por la entidad.

- El grupo evaluador deberá inicialmente verificar si existieron cambios de algún tipo en el laboratorio u organización a la que pertenece y deberá verificar si dicho cambio ha afectado el cumplimiento de algún requisito del sistema de gestión, de la norma y los demás criterios de evaluación establecidos por ema.

- En la segunda columna el evaluador debe registrar en forma detallada el total de las evidencias presentadas por el laboratorio, el nombre y clave de los documentos y registros presentados, así como los nombres de las personas entrevistadas.

- En la tercera columna debe indicarse si existe un cumplimiento del requisito evaluado o un no cumplimiento, esto con base a las evidencias presentadas.

- Para los requisitos que no se evalúen por no ser aplicables deben cancelarse los espacios no utilizados (segunda y tercera columna).

- En el caso de las lista de verificación de los requisitos técnicos de la norma se debe aplicar una lista de verificación por cada evaluador técnico o experto técnico que evalué una parte del alcance. En el caso de los expertos técnicos un evaluador, un evaluador técnico o el evaluador líder debe llenar la lista de verificación con apoyo de dicho experto.

- Cuando existan listas de verificación técnicas de la rama o área a evaluar, los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 ya considerados en dichas listas no se evaluaran con ésta lista.

Nota: cuando en este documento se mencione la “norma” se refiere en todos los casos a la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005.

| Descripción del Requisito |  | Descripción de evidencias revisadas. | C ó NC1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 5. Requisitos técnicos |  |  |  |
| 5.2 Personal Evaluar que se continué manteniendo la competencia técnica del personal del laboratorio con base a lo establecido en el punto 5.2 de los criterios de aplicación de norma. |  |  |  |
| ### CA 17025 5.2 La evaluación del personal debe realizarse al personal signatario y a todo el personal operativo, supervisor y gerencial que está involucrado directa o indirectamente en la operación del laboratorio, como se describe a continuación: |  |  |  |
| I.- Para todo el personal que realice ensayos o calibraciones, sean o estén propuestos como signatarios, deberán demostrar lo siguiente: -Conocimiento teórico y práctico de los procedimientos técnicos, con base al alcance de acreditación solicitado [5.2.1] y de acuerdo a sus funciones y responsabilidades [4.2.1]. -Registros de los resultados de las evaluaciones de desempeño técnico práctico sobre los ensayos y/o calibraciones que realiza, como son: pruebas iniciales de desempeño, pruebas de repetibilidad y reproducibilidad, etc. [5.2.1; 5.2.5]. Esta evaluación debe realizarse por cada procedimiento de ensayo y/o calibración y debe realizarse en forma inicial y cuando existan cambios críticos en la metodología, equipos, instalaciones, etc. |  |  |  |
| II.- Para todo el personal signatario (sea o este propuesto como tal) que no realicen actividades de ensayo o calibración: Conocimiento teórico o práctico de los procedimientos técnicos, con base al alcance de acreditación solicitado [5.2.1] y de acuerdo a sus funciones y responsabilidades [4.2.1]. |  |  |  |
| III.- Para el personal operativo, es decir todos aquellos que realizan en forma total o parcial muestreos, ensayos y/o calibraciones, se debe: Demostrar conocimiento (en forma teórica y práctica) de los procedimientos técnicos, con base al alcance de acreditación solicitado [5.2.1] y de acuerdo a sus funciones y responsabilidades [4.2.1]. Mantener registros de la evaluación de la eficacia de las acciones de formación implementadas |  |  |  |
| Verificar que el programa de capacitación se haya realizado como una respuesta a la detección de necesidades de capacitación del personal. Verificar el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación establecido por el laboratorio, que éste incluya a todo el personal del laboratorio (antiguo y de nuevo ingreso) y adicionalmente: - Que la capacitación interna y/o externa otorgada sea acorde a las actividades técnicas y administrativas que realiza y a las necesidades de capacitación detectadas [5.2.2]. - Que existan registros de la evaluación de la eficacia de la capacitación otorgada a dicho personal que incluya una conclusión sobre si se alcanzaron las metas u objetivos establecidos previamente [5.2.2]. |  |  |  |
| En caso de que el personal descrito en los numerales II y III del MP-FE005 punto 5.2 haya realizado al menos un ensayo y/o calibración deberá cumplir con lo establecido en el punto 5.2., numeral I, es decir presentar pruebas de desempeño técnicas. En el caso de personal de nuevo ingreso y personal que ha adquirido nuevas funciones o responsabilidades verificar la evidencia de: - las autorizaciones para realizar tipos particulares de muestreos, ensayos o calibraciones, para emitir informes de ensayos y certificados de calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos particulares de equipos, que incluya la fecha en la que se confirma la autorización o la competencia. - registros de la competencia, del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, de las habilidades y de la experiencia requeridos para desempeñar las funciones asignadas. |  |  |  |
| CA 17025. 5.2 Si el laboratorio pertenece a un corporativo y tiene signatarios que hacen dicha función en varios laboratorios, verificar lo siguiente: -Una persona podrá ser signatario autorizado de dos o más laboratorios con diferente razón social, siempre y cuando se presente evidencia de que estos pertenecen al mismo corporativo. -Una persona podrá ser signatario de dos o más laboratorios pertenecientes a una misma razón social, siempre y cuando se mantengan los registros correspondientes y sea evaluado en cada laboratorio, además de que demuestre conocimiento de los documentos del sistema de gestión de la calidad y técnicos del laboratorio. -El laboratorio debe notificar a la entidad si tiene establecido dentro de su operación esquemas de trabajo como el que se menciona, mediante un escrito o mediante la propia la solicitud de acreditación -Se puede tener un mismo signatario para varias ramas o áreas, siempre y cuando se demuestre su competencia técnica en cada una y se trate del mismo laboratorio y razón social. |  |  |  |
| CA 17025 Para muestreadores externos: Un muestreador externo no pertenece al laboratorio sino a una empresa externa con la cual el laboratorio tiene un contrato o convenio comercial específico para hacer uso de dicho personal para actividades de muestreo y pruebas de campo, la empresa externa no debe ser otro laboratorio acreditado en el mismo alcance ya que esto se considera como una subcontratación del muestreo. En todos los casos el muestreador externo debe ser propuesto por el laboratorio como signatario autorizado, para ser evaluado bajo los criterios establecidos y en su caso autorizado por ema, ver punto 5.2 de este documento. El laboratorio debe demostrar para los muestreadores externos que se aplica todo lo indicado en el punto I de este criterio. Adicionalmente, el laboratorio debe: a) Mostrar el Contrato o convenio comercial realizado por escrito entre el laboratorio y la empresa que contrata directamente al muestreador, en el cual se deben indicar al menos: los nombres de las personas que actuarán como muestreadores externos, las responsabilidades de cada una de las partes, los motivos de rescisión del contrato y que las actividades motivo del contrato no pueden ser delegadas en terceras personas, bajo ninguna circunstancia. b) Definir en su sistema de gestión las funciones y responsabilidades específicas del muestreador externo. c) Definir que personal del laboratorio es responsable de las actividades realizadas por el muestreador externo y la forma en que se realizará la comunicación y retroalimentación entre el muestreador y el laboratorio para definir el tipo y alcance de los muestreos a realizar. d) Documentar el análisis para determinar si existen potenciales conflictos de interés. Este análisis debe incluir las actividades realizadas por la empresa que contrata directamente al muestreador y las actividades realizadas por este para dicha empresa [4.1.4]. e) Documentar las políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de los clientes aplicables al muestreador externo. f) Además de lo mencionado en el punto I respecto a capacitación, el laboratorio debe mantener registros de la capacitación específica otorgada al muestreador externo sobre sus actividades técnicas de muestreo y ensayos de campo, incluyendo: elaboración de cadena de custodia y registros de campo; manejo de material, equipo y bitácoras; así como sobre etiquetado, manejo, transportación y envío de muestras. g) Documentar en el sistema de gestión la forma en que el laboratorio realiza el control del material para muestreo, bitácoras y equipos que maneja el muestreador externo y mantener evidencia al respecto, ya que estos se consideran equipo y suministros fuera de su control permanente [5.5.1]. h) Documentar en el sistema de gestión la forma en que el laboratorio realiza el control del los registros que maneja el muestreador externo y mantener evidencia al respecto. i) Mantener registros de la supervisión realizada al muestreador externo en el sitio donde realiza sus actividades, realizada por personal del laboratorio al menos trimestralmente. |  |  |  |
| 5.3 Instalaciones y condiciones ambientales Verificar que el laboratorio continúe manteniendo las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas a los ensayos y calibraciones que realiza. |  |  |  |
| ### 5.3.1Verificar si han existido cambios en las instalaciones del laboratorio desde la última evaluación de ema realizada. Si se han realizado cambios, verificar completo el punto 5.3 de la norma. |  |  |  |
| ### 5.3.2 Verificar la evidencia del seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados. En caso de que hayan existido desviaciones, verificar que se haya interrumpido el trabajo y que se hayan realizado las acciones correctivas necesarias. |  |  |  |
| 5.3.4 Verificar que se continúe controlando el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones. |  |  |  |
| ### 5.3.5 Verificar que se continúen manteniendo las medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio. |  |  |  |
| ### 5.4 Validación de los métodos Verificar la validez técnica de los métodos de ensayo, procedimientos de calibración o métodos de examen a través de la validación total o validación parcial (comprobación) de los métodos de ensayo o procedimientos de calibración |  |  |  |
| 5.4.1 Verificar que el laboratorio aplique métodos y procedimientos apropiados (incluyendo muestreo) para todos los ensayos o las calibraciones dentro de su alcance y que éstos satisfagan las necesidades del cliente. Verificar que el laboratorio cuente con instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento pertinente y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar. Es muy importante cuando la ausencia de tales instrucciones pudieran comprometer los resultados de los ensayos o de las calibraciones. #### 5.4.4 Si el laboratorio utiliza métodos no normalizados verificar que hayan sido acordados con el cliente. El método desarrollado debe haber sido validado adecuadamente antes del uso, ver punto 5.4.4 de la norma. |  |  |  |
| 5.4.1 y 4.3 Verificar si se cuenta con todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al trabajo del laboratorio actualizadas y disponibles 5.4.1 Verificar si existieron desviaciones en los métodos de ensayo y de calibración, si es así verificar que ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. |  |  |  |
| 5.4.4 Validación de los métodos |  |  |  |
| CA-17025 5.4.2 Para métodos normalizados verificar que el laboratorio presente evidencia objetiva de la confirmación del método, para demostrar que cumple las especificaciones del mismo y cuenta con la competencia técnica para realizarlo adecuadamente tomando en consideración sus propias instalaciones, equipo y personal. |  |  |  |
| CA-17025 5.4.5.2 Para los métodos no normalizados, propios o desarrollados por el laboratorio, los métodos obtenidosde publicaciones científicas, así como los métodos normalizados modificados o ampliados o usados fuera de su alcance propuesto el laboratorio debe realizar y presentar evidencia objetiva de la validación del método [5.4.5]. |  |  |  |
| #### CA-17025 La validación realizada por el laboratorio debe realizarse de acuerdo a lo siguiente: |  |  |  |
| #### Para mediciones analíticas, verificar que la confirmación o validación parcial del método incluya: - Porcentaje de Recuperación o error relativo - Límite de detección - Límite de cuantificación - Intervalo lineal y de trabajo - Reproducibilidad - Repetibilidad - Sesgo o error - Incertidumbre - Sensibilidad - Selectividad - Robustez |  |  |  |
| Para los ensayos que involucren mediciones físicas: 1. Verificación del desempeño del equipo contra los requerimientos establecidos en el método. 2. Uso de los materiales de referencia requeridos por el método, cuando aplique. 3. Conformidad de las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio con lo establecido en el método. 4. Estudio de repetibilidad y reproducibilidad en cumplimiento con los criterios de aceptación cuando lo especifique el método, o en su caso los criterios establecidos por el laboratorio mediante los datos de desempeño. 5. La evidencia de la evaluación de la veracidad y la precisión del método de medición mediante experimentación, que permita evaluar el sesgo y la repetibilidad del método en el laboratorio, ya sea utilizando materiales de referencia o mediante una comparación interlaboratorios, consultar la serie de normas NMX-CH-5725-IMNC-Vigente. |  |  |  |
| Para el caso de los procedimientos de calibración desarrollados por el laboratorio y con el fin de asegurar que la trazabilidad metrológica se mantiene y que el valor de la incertidumbre de la medición es válido, el laboratorio evaluado puede demostrarlo mediante lo siguiente: 1. Comparación de resultados alcanzados con otros métodos. El nuevo método se puede validar si al comparar los resultados obtenidos entre éste y otro diferente validado los resultados son iguales o mejores. 2. Comparaciones entre laboratorios. Cuando se comparan los resultados obtenidos por uno o más laboratorios externos (preferentemente acreditados) utilizando patrones de la misma o mejor exactitud y se analizan por medio de normas y/o documentos técnicamente válidos, p. e. consultar la serie de normas NMX-CH-5725-IMNC-Vigente o documento NORAMET 8. 3. Evaluación sistemática de los factores que tienen influencia en los resultados. Consta de cuantificar la variabilidad de cada factor que afecta los resultados de la medición, dicha cuantificación se realiza de manera individual, suele aplicarse cuando no se cuenta con un modelo matemático que incluya todas las variables de influencia. Esto también puede hacerse para mejora de incertidumbre sobre un modelo matemático ya conocido. 4. Evaluación de la incertidumbre de los resultados con base en el conocimiento científico de los principios teóricos del método y de la experiencia práctica. Esta evaluación aplica principalmente cuando el laboratorio desea mejorar su incertidumbre o no tiene bien cuantificadas las variables de influencia que afectan las mediciones. 5. Evaluación de la incertidumbre del laboratorio. Ésta puede ser determinada mediante ensayos de aptitud, pruebas de repetibilidad y reproducibilidad (r&R), análisis de varianzas o cualquier otro método que asegure la confiabilidad en las mediciones derivadas de factores humanos. El laboratorio de calibración debe aplicar uno o varios de los incisos anteriores, tomando en cuenta que el fin es demostrar que el método se encuentra validado y que se identificaron y validaron los aspectos que puedan influir sobre la trazabilidad y la incertidumbre de las mediciones. |  |  |  |
| CA 17025 En el caso de métodos de ensayo o procedimientos de calibración recientemente implementados o métodos que no se realizan regularmente, aplicar la lista de verificación para evaluación para nuevos métodos. |  |  |  |
| ### 5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición |  |  |  |
| 5.4.6.1 y 5.4.6.2 Verificar que el laboratorio tiene y aplica un procedimiento (o varios) para estimar la incertidumbre de la medición para todas los ensayos y calibraciones dentro del alcance de la acreditación. |  |  |  |
| 5.4.6.3 Cuando se estima la incertidumbre de la medición, verificar que se aplica la Política de incertidumbre de ema y se tienen en cuenta todos los componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación dada. En caso de que exista alguna Guía técnica respecto a la estimación de incertidumbre de ema aplicable al tipo de mediciones evaluadas, verificar que el método utilizado por el laboratorio sea igual o superior a lo establecido en dicha Guía. |  |  |  |
| Control de los datos |  |  |  |
| 5.4.7.1 Verificar que los cálculos y la transferencia de los datos estén sujetos a verificaciones adecuadas y éstas se realizan de forma sistemática. |  |  |  |
| 5.4.7.2 Si se utilizan computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las calibraciones, el laboratorio se asegura de que: - el software desarrollado por el mismo esté documentado con el detalle suficiente y haya sido convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es adecuado para el uso; - se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; que consideren la integridad y la confidencialidad de la entrada o recopilación de los datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento; - se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados. |  |  |  |
| ## 5.5 Equipos Verificar que el laboratorio continúe provisto del equipo propio necesario para realizar el muestreo y los métodos de ensayo o calibración contenidos en el alcance de la acreditación y que realice el control del mismo con base a los programas establecidos de mantenimiento, calibración y verificación. |  |  |  |
| 5.5.1 Verificar que el laboratorio esté provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones (incluido el muestreo, la preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el procesamiento y análisis de los datos de ensayo o de calibración). CA 17025 Verificar que el laboratorio cuente con equipo propio o en su defecto que cuente con un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra o con contratos de arrendamiento puro por un periodo definido de los equipos. De acuerdo a lo que aplique, verificar que el laboratorio mantenga como parte del historial del equipo, información que avale la compra o renta del equipo, tal como: - Facturas de compra. - Contrato de arrendamiento financiero con opción a compra. - Contrato de arrendamiento puro por un periodo definido. - Contrato de arrendamiento por un trabajo o proyecto determinado. - Evidencia de donación del equipo al laboratorio. Si existen contratos verificar que incluyan las condiciones en las que se renta el equipo en cuanto a instalación, calibración, verificación y mantenimiento del mismo y quien es el responsable de proveer dichos servicios y el tiempo de arrendamiento. El laboratorio debe evidenciar la forma en que se asegura de que se cumplan dichas condiciones. En aquellos casos en los que el laboratorio utilice equipos que estén fuera de su control permanente, incluyendo equipo rentado, aplicar la lista de verificación para equipo rentado. |  |  |  |
| 5.5.2 Verificar que los equipos y su software utilizados para los ensayos, las calibraciones y el muestreo son de la exactitud requerida y cumplen con las especificaciones pertinentes para los ensayos o las calibraciones. 5.5.2 y 5.6.1 Verificar que todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la calibración o del muestreo, hayan sido calibrados antes de ser puestos en servicio. Verificar que el laboratorio haya establecido un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos para las magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos. Verificar que antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) se haya calibrado o verificado. Verificar que se hayan realizado en sitio la calibración de los equipos que sean sensibles al movimiento, es decir en donde opera. |  |  |  |
| 5.5.3 Verificar que estén disponibles en los sitios donde se utilizan, los procedimientos vigentes para la operación, mantenimiento, almacenamiento, calibración y verificación del equipo. Verificar que el laboratorio haya establecido específicamente sobre que personal recae la responsabilidad del manejo, calibración y mantenimiento del equipo y que esto se lleve a cabo. |  |  |  |
| 5.5.4 Verificar que cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea importante para el resultado, en la medida de lo posible, esté unívocamente identificado. |  |  |  |
| 5.5.5 Verificar que existan registros de cada componente del equipamiento y su software que sea importante para la realización de los ensayos o las calibraciones y que incluyan por lo menos lo siguiente: |  |  |  |
| - la identificación del equipo y su software; |  |  |  |
| - el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra identificación única; |  |  |  |
| - las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación (véase 5.5.2); |  |  |  |
| - la ubicación actual, cuando corresponda; |  |  |  |
| - las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación; |  |  |  |
| - las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima calibración; |  |  |  |
| - el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha; |  |  |  |
| - todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. |  |  |  |
| Verificar que existan registros del cumplimiento de los programas de calibración y mantenimiento de todo el equipo y cada elemento del mismo, dichos registros deben contener como mínimo: fecha, el sitio donde se realizó la actividad, persona que lo realizó, así como los detalles de almacenamiento entre usos. |  |  |  |
| 5.5.6 Verificar que se estén aplicando los procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición. En el caso de equipos o patrones sensibles al movimiento, las precauciones a tomar para su manejo o traslado deben detallarse en dichos procedimientos. |  |  |  |
| ### 5.5.7 En el caso de equipo que haya sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, que de resultados dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o que están fuera de los límites especificados, o en caso de que el equipo esté desajustado o fuera de calibración, verificar que el laboratorio haya realizado lo siguiente: - que haya sido puesto fuera de servicio, - que se haya aislado, rotulado o marcado claramente como que están fuera de servicio, hasta que haya sido reparado y demostrado por calibración o ensayo que funcionan correctamente, - que se haya examinado el efecto del defecto o desvío en los ensayos o las calibraciones anteriores a la detección del problema y que existan registros de aplicación de los procedimientos de control de trabajo de ensayo o calibración no conforme, incluida la notificación a los clientes que sean afectados. |  |  |  |
| 5.5.8 Verificar que todos los equipos bajo el control del laboratorio que requieran una calibración, cuenten con una identificación de alguna manera para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración, cuando sea posible.[Ver criterio ] |  |  |  |
| 5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del laboratorio, verificar que exista evidencia de que se verificó el funcionamiento y el estado de calibración del equipo y que se obtuvieron resultados satisfactorios, antes de que el equipo sea reintegrado al servicio. Verificar que exista evidencia del análisis del efecto que tiene la ausencia de los instrumentos, cuando son enviados a calibración externa sobre la rutina normal de operación del laboratorio y en caso necesario que se hayan tomado acciones al respecto. |  |  |  |
| - Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la confianza en el estado de calibración de los equipos, verificar que éstas se efectúen según un procedimiento definido. En caso de que el equipo no las requiera, verificar que esté documentada la justificación técnica. |  |  |  |
| - En caso de que las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, verificar que el laboratorio cuente con procedimientos para asegurarse de que las copias se actualizan correctamente. |  |  |  |
| 5.5.12 Verificar que estén protegido los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como el software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las calibraciones. |  |  |  |
| ## Trazabilidad de las mediciones Verificar que las mediciones del laboratorio son trazables a los patrones nacionales o internacionales de medición de acuerdo a lo establecido en la Política de Trazabilidad. |  |  |  |
| ### Requisitos específicos |  |  |  |
| #### Calibración |  |  |  |
| 5.6.2.1.1 Para los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos debe ser diseñado y operado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por el laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). Verificar que se cumpla con la Política de trazabilidad de ema. |  |  |  |
| C.A. 17025 Aplica para laboratorios de Calibración: Deberá presentar evidencia de que se informa a sus clientes el origen de la trazabilidad cuando esta es a patrones extranjeros. |  |  |  |
| ##### 5.6.2.1.2 Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer estrictamente en unidades SI. En estos casos la calibración debe proporcionar confianza en las mediciones al establecer la trazabilidad a patrones de medición apropiados, tales como: el uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor competente con el fin de caracterizar física o químicamente un material de manera confiable; la utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, claramente descritos y acordados por todas las partes concernientes. |  |  |  |
| #### Ensayos |  |  |  |
| 5.6.2.2.1 Para los laboratorios de ensayo, verificar que se cumplan los requisitos dados en 5.6.2.1, esto aplica a los equipos de medición y de ensayo con funciones de medición que utiliza, a menos que se haya establecido que la incertidumbre introducida por la calibración contribuye muy poco a la incertidumbre total del resultado de ensayo. Cuando se dé esta situación, el laboratorio debe asegurarse de que el equipo utilizado puede proveer la incertidumbre de medición requerida. Verificar que se cumpla con la Política de trazabilidad de ema. |  |  |  |
| ##### 5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea posible o no sea pertinente, se deben exigir los mismos requisitos para la trazabilidad (por ejemplo, por medio de materiales de referencia certificados, métodos acordados o normas consensuadas) que para los laboratorios de calibración (véase 5.6.2.1.2). |  |  |  |
| ### Patrones de referencia y materiales de referencia |  |  |  |
| #### Patrones de referencia |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio cuente con un programa y un procedimiento para la calibración de sus patrones de referencia que considere lo siguiente: - que sean calibrados por un organismo que pueda proveer la trazabilidad como se indica en 5.6.2.1, - que sean utilizados sólo para la calibración y para ningún otro propósito, a menos que se pueda demostrar que su desempeño como patrones de referencia no será invalidado, - que sean calibrados antes y después de cualquier ajuste. |  |  |  |
| #### Materiales de referencia |  |  |  |
| Verificar que se establezca la trazabilidad de los materiales de referencia a las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados, cuando estos existan, ver Política de trazabilidad de ema. Verificar que los materiales de referencia internos sean verificados en la medida que sea técnica y económicamente posible. |  |  |  |
| #### Verificaciones intermedias |  |  |  |
| Verificar que se realicen las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en el estado de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia o de trabajo y de los materiales de referencia de acuerdo con procedimientos y una programación definidos. |  |  |  |
| #### Transporte y almacenamiento |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio cuente con procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el fin de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad. |  |  |  |
| ## 5.7 Muestreo Verificar que las actividades de muestreo realizadas por el laboratorio se realicen conforme a lo establecido por la norma. |  |  |  |
| 5.7.1 Verificar que el laboratorio cuente con un plan y procedimientos para el muestreo, los cuáles: - estén basados en métodos estadísticos apropiados, siempre que sea razonable, - tomen en cuenta los factores que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo y de calibración, - estén disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo. |  |  |  |
| ### 5.7.2 Verificar que se registren en detalle las desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo documentado, que el cliente haya requerido, junto con los datos del muestreo correspondiente e incluidas en todos los documentos que contengan los resultados de los ensayos o de las calibraciones y deben ser comunicadas al personal concerniente. |  |  |  |
| ### 5.7.3 Verificar que el laboratorio continúe aplicando los procedimientos para registrar los datos y las operaciones relacionados con el muestreo que forma parte de los ensayos o las calibraciones que lleva a cabo. Estos registros deben incluir el procedimiento de muestreo utilizado, la identificación de la persona que lo realiza, las condiciones ambientales (si corresponde) y los diagramas u otros medios equivalentes para identificar el lugar del muestreo según sea necesario y, si fuera apropiado, las técnicas estadísticas en las que se basan los procedimientos de muestreo. |  |  |  |
| ## 5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración Verificar que la identificación de los ítems de ensayo o calibración sean identificados y manejados de forma correcta. |  |  |  |
| 5.8.1 Verificar que el laboratorio continúe aplicando los procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final de los ítems de ensayo o de calibración. |  |  |  |
| 5.8.2 Verificar si se continua aplicando el sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de calibración. Verificar que la identificación se conserve durante la permanencia del ítem en el laboratorio. |  |  |  |
| 5.8.3 Verificar que al recibir el ítem para ensayo o calibración, se registren las anomalías o los desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen en el correspondiente método de ensayo o de calibración. Cuando exista cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo o una calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción provista, o el ensayo o calibración requerido no esté especificado con suficiente detalle, el laboratorio debe solicitar al cliente instrucciones adicionales antes de proceder y debe registrar lo tratado. |  |  |  |
| - Verificar que se continúen aplicando los procedimientos y que se cuente con las instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el almacenamiento, la manipulación y la preparación. Se deben seguir las instrucciones para la manipulación provistas con el ítem. Cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas verificar que se cuente con registros del mantenimiento, seguimiento y registro de estas condiciones. Cuando un ítem o una parte de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, verificar que se apliquen las disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e integridad del ítem o de las partes en cuestión. |  |  |  |
| ## Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración. ## Verificar que el laboratorio este aplicando como mínimo una forma de control de calidad de los resultados y que cuente con los criterios predefinidos de aceptación y rechazo, de acuerdo a lo establecido en los puntos 5.4 y 5.9 de los criterios de aplicación de la norma. |  |  |  |
| CA 17025 Verificar que el laboratorio: - documente e implemente un conjunto de procedimientos para el control de calidad de sus resultados de ensayo o calibración, adecuados al tipo de trabajo realizado y al número de analistas o técnicos que realizan los ensayos o calibraciones, para cada uno de los métodos o procedimientos técnicos incluidos en el alcance de la acreditación. Esta actividad debe estar formalizada mediante un programa, un plan u otra herramienta que permita que se realice de forma sistemática, - aplique los procedimientos de control de calidad que el propio método de ensayo o calibración establezca que deban ser realizados, - cumpla con la política “Ensayos de aptitud” vigente, de la entidad mexicana de acreditación, - en caso de que haya seleccionado la participación en programas de ensayos de aptitud u otras formas de comparaciones interlaboratorios como una de sus formas de control de calidad, verificar que muestre evidencia de que ha participado en los ensayos de aptitud cada doce meses o con una frecuencia menor (para cada método de ensayo o procedimiento de calibración), - analice los datos de control de calidad obtenidos, dicho análisis de datos puede realizarse por varios métodos, tales como: cartas control, diagramas de Pareto, histogramas, Diagramas de causa-efecto, etc., - haya establecido y documentado los criterios predefinidos de aceptación y rechazo para los datos de control de calidad obtenidos por el laboratorio. Si el método de ensayo o calibración ya los tiene establecidos o hace referencia a otro documento, éstos deberán aplicarse. En caso de que el laboratorio los establezca, los criterios deben estar basados en bibliografía técnica reconocida y/o establecerse mediante la aplicación de técnicas estadísticas, - presente registros de las acciones planeadas realizadas para corregir los problemas que se detecten derivados del control de calidad y de que se ha realizado trabajo de ensayo o calibración no conforme (4.9) en los casos en que se detecten datos de control de calidad fuera de especificaciones, - presente registros que evidencien que se ha iniciado el proceso de acción correctiva con base a 4.11.1. en caso de que se existan problemas que se detecten derivados del control de calidad, - analice cuidadosamente los controles requeridos cuando se desarrollen o implanten métodos nuevos. Esto se debería documentar como parte del plan de aseguramiento de calidad de dichos ensayos o calibraciones, - asegure que el control de calidad aplicado a los métodos de ensayo o calibración, es suficiente para asegurar la calidad de los resultados de ensayo o calibración. |  |  |  |
| Verificar que el laboratorio aplique al menos una forma de control de calidad para cada método de ensayo o procedimiento de calibración referido en el alcance de acreditación, para supervisar la validez de los resultados de cada ensayo o calibración, tales como las que se mencionan a continuación: |  |  |  |
| a) el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios; |  |  |  |
| b) La participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud; |  |  |  |
| c) la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos diferentes; |  |  |  |
| d) la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; |  |  |  |
| e) la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. |  |  |  |
| ## Informe de resultados Verificar que los informes de resultados que el laboratorio ha emitido cumplan con los requisitos establecidos por la norma. |  |  |  |
| ### Generalidades |  |  |  |
| Verificar que los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones efectuados por el laboratorio, se informen en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva y de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de calibración. |  |  |  |
| ### Informes de ensayos y certificados de calibración |  |  |  |
| Verificar que los informes de ensayo o certificado de calibración incluyan la siguiente información, salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así: |  |  |  |
| a) un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibración”); |  |  |  |
| b) el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o las calibraciones, si fuera diferente de la dirección del laboratorio; |  |  |  |
| c) una identificación única del informe de ensayo o del certificado de calibración (tal como el número de serie) y en cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del informe de ensayo o del certificado de calibración, y una clara identificación del final del informe de ensayo o del certificado de calibración; |  |  |  |
| d) el nombre y la dirección del cliente; |  |  |  |
| e) la identificación del método utilizado; |  |  |  |
| f) una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados o calibrados; |  |  |  |
| g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración, cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de ejecución del ensayo o la calibración; |  |  |  |
| h) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio u otros organismos, cuando éstos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados; |  |  |  |
| i) los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida, cuando corresponda; |  |  |  |
| j) el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración; |  |  |  |
| k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados o calibrados. |  |  |  |
| ### Informes de ensayos |  |  |  |
| 5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, en los informes de ensayos, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, verificar que incluyan lo siguiente: |  |  |  |
| a) las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales; |  |  |  |
| b) cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos o las especificaciones; |  |  |  |
| c) cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación; |  |  |  |
| d) cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones (véase 5.10.5); |  |  |  |
| e) la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos de clientes. |  |  |  |
| - Verificar que los informes de ensayo que contengan los resultados del muestreo incluyan lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos: |  |  |  |
| a) la fecha del muestreo; |  |  |  |
| b) una identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado (incluido el nombre del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de serie, según corresponda); |  |  |  |
| c) el lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía; |  |  |  |
| una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados; |  |  |  |
| d) los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar a la interpretación de los resultados del ensayo; |  |  |  |
| e) cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente. |  |  |  |
| ### Certificados de calibración |  |  |  |
| 5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, verificar que los certificados de calibración incluyan, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la calibración, lo siguiente: |  |  |  |
| a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las calibraciones y que tengan una influencia en los resultados de la medición; |  |  |  |
| b) la incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una especificación metrológica identificada o con partes de ésta; |  |  |  |
| c) evidencia de que las mediciones son trazables |  |  |  |
| #### 5.10.4.2 Verificar que los certificados de calibración sólo debe estar relacionado con las magnitudes y los resultados de los ensayos funcionales. Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación, ésta debe identificar los capítulos de la especificación que se cumplen y los que no se cumplen. |  |  |  |
| Verificar que cuando se haga una declaración de la conformidad con una especificación omitiendo los resultados de la medición y las incertidumbres asociadas, el laboratorio debe registrar dichos resultados y mantenerlos para una posible referencia futura. |  |  |  |
| Verificar que cuando se hagan declaraciones de cumplimiento, se tenga en cuenta la incertidumbre de la medición. |  |  |  |
| #### 5.10.4.3 Verificar que cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o reparado, se informen los resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si estuvieran disponibles. |  |  |  |
| #### 5.10.4.4 Verificar que los certificado de calibración (o etiqueta de calibración) no contengan ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado con el cliente. |  |  |  |
| ### Opiniones e interpretaciones |  |  |  |
| Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, verificar que el laboratorio tenga por escrito las bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e interpretaciones deben estar claramente identificadas como tales en un informe de ensayo. |  |  |  |
| ### 5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas |  |  |  |
| Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por los subcontratistas, verificar que estos resultados estén claramente identificados. El subcontratista debe informar sobre los resultados por escrito o electrónicamente. |  |  |  |
| Cuando se haya subcontratado una calibración, verificar que el laboratorio que efectúa el trabajo remita el certificado de calibración al laboratorio que lo contrató. |  |  |  |
| ### 5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados |  |  |  |
| En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono, télex, facsímil u otros medios electrónicos o electromagnéticos, verificar que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional (véase también 5.4.7). |  |  |  |
| ### 5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados |  |  |  |
| Verificar que la presentación elegida responda a cada tipo de ensayo o de calibración efectuado y que minimice la posibilidad de mala interpretación o mal uso. |  |  |  |
| ### 5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración |  |  |  |
| En caso de que se hayan realizado modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado de calibración después de su emisión verificar que hayan sido realizadas solamente en la forma de un nuevo documento, o de una transferencia de datos y que se incluya la declaración: “Suplemento al Informe de Ensayo” (o “Certificado de Calibración”), número de serie... [u otra identificación]”, o una forma equivalente de redacción. Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta Norma Internacional. |  |  |  |
| En caso de que se haya sido necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración completo, verificar que éste unívocamente identificado y que contenga una referencia al original al que reemplaza. |  |  |  |

_________________________________					________________________________

Evaluador líder / líder técnico                                                                                   Evaluador / evaluador técnico

Nombre:                                                                                                                      Nombre:

Fecha:                                                                                                                         Fecha:

_________________________________					________________________________

Experto técnico                                                                                                          Experto  técnico

Nombre:                                                                                                                      Nombre:

Fecha:                                                                                                                         Fecha:

Favor de signar todas las hojas de esta lista.